5 Контрольные вопросы
1)Какие виды чувствительных элементов применяются в пружинных приборах для измерения давления? -
На данный момент существует много видов чувствительных элементов которые применяются в пружинных приборах
1-одновитковая трубчатая пружина (трубка Бурдона)
2-многовитковая пружина
3-винтовая пружина
4-спиральная пружина
5-упругая мембрана как плоская, так и гофрирован- ная или мембрана вялая с жестким центром и без него
6-мембранная коробка (коробчатая мембрана) или сильфон

2)Как работает манометр МЭД с дифференциально-трансформаторной передачей?
Принцип действия прибора основан на преобразовании упругой деформации одновитковой трубчатой пружины в электрический сигнал, передаваемый индукционным датчиком на вторичный прибор. Измеряемое давление или разрежение через штуцер.Подводится к трубчатой пружине , закреплённой в держателе открытым концом, и деформирует её.
Манометр типа МЭД работает в комплекте с одним из вторичных автоматических дифференциально-трансформаторных приборов , типов КСД3,КСД2, КСД1 или КПД1, градуированных в еденицах давления ??.Указанные одноточечные приборы имеют сходные измерительные схемы, а по внешнему виду, габаритам и устройству отдельных узлов и блоков аналогичны соответствующим автоматическим потенциометрам типов КСП3, КСП2, КСП1 и КПП1.
3)как работает бесшкальный датчик типа МС-П1
Сами датчики предназначены для непрерывного преобразования в пропорциональный пневматический сигнал величины измеряемого избыточного давления газов или жидкостей.
Сам прибор состоит из преобразователя и измерительного блока. В качестве чувствительного элемента измерительного блока применён сильфон.
Измеряемое давление Ризм преобразуется на чувствительном элементе датчика сильфона в пропорциональное усилие Р, которое через рычажный передаточный механизм 2 и 3 преобразователя автоматически уравновешивается усилием, развиваемым давлением воздуха в компенсационном элементе (сильфоне) обратной связи.
При изменении измеряемого давления происходит перемещение рычажной системы и связанной с рычагом 2 заслонки  индикатора рассогласования.

Возникший на индикаторе сигнал рассогласования управляет через усилитель 6 давлением, поступающим в компенсационный сильфон обратной связи 4 и одновременно в линию дистанционной передачи, являясь мерой измеряемого параметра (Рвых = 0,2 - 1,0 кгс/см2).
В приборе предусмотрена возможность регулировки диапазона измерений в широких пределах путём изменения передаточного отношения прибора. Регулировка передаточного отношения прибора в пределах 1:10 осуществляется перемещением подвижной опоры вдоль рычагов 2 и 3.
4)Как изменить пределы измерения прибора МС-П1
Измеряемое давление Ризм подводится к сильфону 1 измерительного блока. При изменении измеряемого давления несколько перемещаются рычаги 3 и заслонка 6 относительно сопла 5. Система сопло-заслонка преобразует это перемещение в сигнал давления сжатого воздуха, поступающий на усилитель 7. Выходной сигнал Рвых с усилителя направляется в пневматическую линию к вторичному прибору и в сильфон обратной связи 8, уравновешивающий при помощи системы рычагов измеряемое давление Ризм. Диапазон измерений прибора может регулироваться изменением в пределах 1:10 его передаточного отношения перемещением опоры 2 вдоль рычагов 3. Начальное значение выходного сигнала 0,02 МПа устанавливается пружиной – корректором нуля 4.

5) как работает схема усилителя манометра МС-П1
Воздух питания под давлением 0,14МПа поступает в камеру высокого давления 11, откуда через шариковый клапан 1 направляется в камеру 7 и к соплу 3. При полностью открытом сопле жесткость пружины 10 и воздействие воздуха на эффективную площадь мембраны 2 обеспечивают в камерах 6 и 9 давление, равное 4,0-6,7 кПа (30-50 мм. рт. ст.). Когда же измеряемое давление Ризм увеличивается, заслонка 12 приближается к соплу 3,вызывая возрастание давления в камере 7. При этом мембрана 4 закрывает шариковый клапан 5 сброса воздуха в атмосферу, мембрана 2 открывает шариковый клапан 1 и давление Рвых увеличивается до восстановления равновесия сил на мембранах 2 и 4.

В случае уменьшения измеряемого давления Ризм заслонка 12 отходит от сопла 3, силы на мембранах действуют в обратном направлении, и Рвых уменьшается.
6)Устройство и принцип действия ДМПК
Преобразователь разности давления ДМПК-100М (-100АМ) состоит из пневмосилового преобразователя и измерительного блока. Принцип действия прибора основан на пневматической силовой компенсации усилия, развиваемого измеряемым перепадом (разностью) давления на чувствительных элементах измерительного блока.

7)Как определить пригодность манометра к эксплуатации?

Порядок проведения поверки манометра:

Внешний вид.
Опробование: Поверяемый манометр устанавливается на оборудование подаётся максимальное давление, манометр выдерживается на максимальном давлении, затем давление плавно снижают до 0.
Контроль показаний: Проводится сравнение показаний эталона и поверяемого манометра.
По проведенным процедурам делается вывод о пригодности или непригодности применения
Проверка исправности манометра:

Установите манометр для проверки в емкость. Дождитесь, пока стрелка остановится.
Удалите устройство. Установите туда же контрольный манометр.
Сопоставьте полученные показания.
Если они не совпадают, необходимо произвести ремонт манометра или заменить его.
8)Какое влияние оказывает изменение пределов измерения на чувствительность прибора?
Чувствительность прибора уменьшается при увеличении предела измерения, цена деления увеличивается.